Flow FL-100 全部临床前 + 临床研究清单表

（用于 Starstim 中国 NMPA 三类注册的工作分解清单）

来源：FDA SSED, PMA P230024（Flow FL-100，2025-12-08 批准）

一、临床前研究清单（Pre-clinical Studies）——共 5 项

| 编号 | 研究项目 | Flow FL-100 具体做法 | Flow 判定/结果 | FDA 依据标准 | 中国对应标准/NMPA 要求 | Starstim 预计时间 | Starstim 预计费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 生物相容性评价 | 按 ISO 10993-1 风险管理路径评价 接触部位：完整皮肤 接触时长：单次≤30 min，累计>24h（分散数月） 材料：ABS 塑料 + 医用硅胶 + 纤维素海绵 | 风险低，通过 | ISO 10993-1 FDA Attachment G "Biocompatibility of Certain Devices in Contact with Intact Skin" | GB/T 16886.1 生物学评价与试验总则 GB/T 16886.5 细胞毒性 GB/T 16886.10 皮肤致敏 GB/T 16886.23 皮内反应 （可引用境外数据减少国内测试） | 2–4 月 | 15–30 万 |
| P-02 | 电磁兼容与电气安全 | 按 3 项国际标准测试 （含家用医疗设备并列标准） | 合规 | IEC 60601-1 通用安全 IEC 60601-1-2 EMC 并列 IEC 60601-1-11 家用医疗设备并列 | GB 9706.1-2020 通用安全 YY 9706.102-2021 EMC 并列 YY 9706.111 家用医疗设备并列 YY 9706.210-2021 神经肌肉刺激器专用要求 | 4–6 月 | 25–45 万 |
| P-03 | 软件生存周期与网络安全 | App 端（患者） CPP 医生端 服务器后端 软件安全等级：Major level of concern（三类要求） | 文档充分 满足三类要求 | FDA Software Guidance FDA Cybersecurity Guidance SaMD (Software as Medical Device) | YY/T 0664-2020 医疗器械软件生存周期 YY/T 1843-2022 医疗器械网络安全 NMPA 软件注册审查指导原则 2022 NMPA 网络安全注册审查指导原则 2022 | 3–6 月（与研发并行） | 20–40 万 |
| P-04 | 有效期验证（Shelf Life） | 实测 + 加速老化推算 头戴装置 + 一次性电极片 | 3 年 | ASTM F1980 加速老化 ISO 11607 包装 | YY/T 0681 系列 无菌医疗器械包装试验（可参考） 注册需附加速老化 + 实时老化数据 | 6–12 月（加速老化） | 10–20 万 |
| P-05 | 性能验证（Performance Testing） | 每台设备出厂验证输出电流 2.0 ± 0.05 mA | 合规 生产环节 100% 检验 | 产品技术要求自定义 | 产品技术要求（YY/T 组织自编）需覆盖： ① 电流精度 ② 多通道波形一致性 ③ 总电荷密度安全阈值 ④ 皮肤接触阻抗监控 ⑤ 蓝牙通信稳定性 | 3–6 月 | 10–25 万 |

临床前小计

共 5 项；并行推进合计 6–9 个月；总费用估算 80–160 万元；均可外包给国家医疗器械检验所或 CNAS 认可第三方机构。

二、临床研究清单（Clinical Studies）——共 2 项核心 + 9 项支撑文献

2.1 核心临床试验（2 项）

| 编号 | 试验名称 | 注册号/发表 | 设计 | 样本量 | 中心 | 入排要点 | 刺激方案 | 终点 | 统计方法 | 结果 | 执行时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Empower（关键 pivotal RCT） | IDE G210328 NCT: (未公开) 发表 Nat Med 2025 | 前瞻、多中心、双盲、随机、伪对照 2 臂 RCT + 10 周开放标签期扩展 | 174 例（ITT） 173 例（mITT） UK 115 + US 59 | 2 家中心 King's College Hospital（英国） UTHealth Houston（美国） | 18+ MDD 当前发作期 HDRS-17 ≥ 16 排除 TRD 共 15+35 条入排 | Active: 2.0 mA × 30 min × 36 次 前 3 周 5 次/周 后 7 周 3 次/周 Sham: ramp 1 mA/30s→0 mA/15s | 主要：Wk10 HDRS-17 均分改变 次要：9 项（HDRS-17/MADRS/MADRS-s 应答/缓解 + EQ-5D-3L） | MMRM 混合模型 FCS 多重插补 20 数据集 Rubin's Rule 合并 Hochberg 多重性 α=0.025 单侧 | 主要终点显著（Δ=-2.3，p=0.012） 应答率 54.4% vs 26.9% 缓解率 44.9% vs 21.8% 无器械相关 SAE | 14 月执行 （22-06 → 23-08） |
| C-02 | PSYLECT（补充临床） | NCT04889976 发表 JAMA Psychiatry 2024 | 单中心 3 臂 RCT 双盲 sham 对照 ① Active tDCS + iBT ② Active tDCS + sham iBT ③ 双 sham | 210 例入组 199 例完成 | 1 家中心 巴西圣保罗大学附属医院 | 18+ MDD HDRS-17 ≥ 17 （更严格阈值） | Active: 2 mA × 30 min × 15 个连续工作日 + 之后 3 周每周 2 次 Sham: 1 mA × 90s | 主要：Wk6 HDRS-17 分数改变 | 线性混合效应模型 | **阴性** 未证明优于 sham 所有 3 组间效应量差异不显著 1 例非致死自杀企图（tDCS 组） | 未披露 |

2.2 支撑文献（Flow FL-100 或同类 tDCS 独立研究 · 9 项）

| 编号 | 文献引用 | 内容 | 研究类型 | 注册价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-01 | Aparicio LVM et al. 2024 | PSYLECT 维持期结果 | 开放标签维持期 | 同 PSYLECT |
| L-02 | Borrione L et al. 2021, J Affect Disord | 家用 tDCS + App 心理干预治疗 MDD 的病例系列 | 病例系列 | 早期可行性验证 |
| L-03 | Borrione L et al. 2024, JAMA Psychiatry | PSYLECT 主论文（即 C-02） | RCT | 同 C-02 |
| L-04 | Woodham RD et al. 2022, J Psychiatr Res | 辅助家用 tDCS 治疗 MDD 的开放标签可行性研究 | 单臂开放标签 + 长期随访 | 实时远程督导可行 |
| L-05 | Woodham RD et al. 2025, J Psychiatr Res | 家用 tDCS 治疗 MDD 6 月随访（Empower 长期） | RCT 后续随访 | Empower 6 月长期结果 |
| L-06 | Sobral M et al. 2022, Front Psychiatry | 家用 tDCS 双阳性治疗抑郁焦虑症状的病例系列 | 病例系列 | 共病抑郁焦虑 |
| L-07 | Rezaei H et al. 2025, BMC Psychiatry | 家用 tDCS 治疗双相抑郁的可接受性主题分析 | 定性研究 | 受试者体验研究 |
| L-08 | Baukaite E et al. 2024, Open J Depression | Flow tDCS 用于产褥期抑郁与丧偶服务对象的解释性现象学研究 | 定性研究 | 特殊人群探索 |
| L-09 | Ghazi-Noori AR et al. 2024, Int J Bipolar Disord | 家用 tDCS 治疗双相抑郁的开放标签研究 | 单臂开放标签 | 双相扩展 |

2.3 引用的方法学文献（3 项，用于方案设计参考）

| 编号 | 文献引用 | 内容/用途 |
| --- | --- | --- |
| M-01 | Matsumoto & Ugawa 2016, Clin Neurophysiol Pract | tDCS 和 tACS 不良反应综述——AE 收集清单来源 |
| M-02 | Brunoni AR et al. 2011, Int J Neuropsychopharmacol | tDCS 不良反应报告与评估系统综述——AEQ 量表来源 |
| M-03 | Szigeti B et al. 2023, Sci Rep | placebo 组 vs placebo 对照的差异——CGR 设盲调整方法来源 |
| M-04 | Brunoni AR et al. 2017, NEJM (ELECT-TDCS) | 经典 tDCS vs 依他普仑 抗抑郁头对头 RCT——中国方案可作对照参考 |
| M-05 | Herdman M et al. 2011, Qual Life Res | EQ-5D-5L 开发与验证——生活质量量表选择依据 |

三、Starstim 中国注册工作分解表（本报告综合建议）

| 阶段 | 编号 | 工作项 | 内容 | 依据/参考 | 预计时间 | 预计费用 | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 | W-01 | CDE Pre-submission 沟通 | 分类界定（三类 09-03）+ 适应症锁定（推荐 MDD 辅助治疗）+ 临床方案框架确认 | 国家药监局政务服务门户 | 2–3 月 | 5–15 万 | 注册代理 + 内部注册组 |
| 前期 | W-02 | 技术转让协议（与 Neuroelectrics） | 设计文件、图纸、软件源代码、检验规范、生产工艺、专利许可、临床数据可引用性 | Emergo by UL 中国注册指南 | 3–6 月（与 CDE 沟通并行） | 30–80 万（法务） | 法务 + Neuroelectrics 谈判 |
| 临床前 | W-03 | 产品技术要求编制 | 覆盖 5 项非临床检验维度 | 对标 Flow FL-100 SSED §X | 2 月 | 5–10 万 | 注册代理 + 内部研发 |
| 临床前 | W-04 | 生物相容性（P-01） | 细胞毒性 + 皮肤致敏 + 皮内反应 | GB/T 16886.5/10/23 | 2–4 月 | 15–30 万 | 国家医疗器械检验所或 CNAS 第三方 |
| 临床前 | W-05 | EMC + 电气安全（P-02） | GB 9706.1 + YY 9706.102 + YY 9706.111 + YY 9706.210 | 同上标准 | 4–6 月 | 25–45 万 | 同上 |
| 临床前 | W-06 | 软件 + 网络安全（P-03） | 软件生存周期文档 + 网络安全测试 | YY/T 0664 + YY/T 1843 | 3–6 月（与研发并行） | 20–40 万 | 软件测评机构（如中软测评、赛宝） |
| 临床前 | W-07 | 有效期验证（P-04） | 加速老化 + 实时老化 | YY/T 0681 参考 | 6–12 月 | 10–20 万 | 内部实验室或第三方 |
| 临床前 | W-08 | 出厂性能验证（P-05） | 每台电流精度 100% 检验 | 产品技术要求 | 3–6 月（含产线搭建） | 10–25 万 | 内部生产 |
| 临床 | W-09 | 临床方案 + SAP 编写 | 基于 Empower 一比一映射，本土化改造 | FDA SSED §XI + 依瑞德案例 | 3 月 | 15–30 万 | CRO + 精神科专家 |
| 临床 | W-10 | 伦理审查（多中心） | 3 家三甲医院精神科伦理会 | GCP | 3 月（并行） | 9–15 万（3 中心） | 临床中心 + CRO |
| 临床 | W-11 | 主临床试验（C-01 对应） | 3 中心 × 150 例 × 10 周盲态 + 10 周开放；主要终点 HAMD-17 均分改变 | 基于 Empower 设计 | 15–18 月（含入组+治疗+随访） | 400–600 万 | CRO + 3 家中心 |
| 临床 | W-12 | 统计分析与总结报告 | MMRM + FCS 插补 + Hochberg 多重性调整；CGR 设盲敏感性分析 | 基于 Empower 统计方法 | 3–4 月 | 20–40 万 | 独立统计单位 |
| 临床 | W-13 | 临床评价报告（CER） | 整合境外数据 + 中国 RCT 数据 + 与 TMS/ECT 对比 | NMPA 2021 年第 73 号通告 | 2 月 | 8–15 万 | 注册代理 |
| 注册 | W-14 | 注册资料整理 + 递交 | 含技术要求、检验报告、CER、说明书、风险管理、体系文件等 | NMPA 医疗器械注册资料要求 | 2 月 | 5–10 万 | 注册代理 |
| 注册 | W-15 | 技术审评 + 发补 + 体系核查 | 1–2 轮发补应对；境内生产企业现场体系核查 | CDE 技术审评流程 | 12–18 月 | 30–50 万（发补应对） | 注册代理 + 现场配合 |
| 注册 | W-16 | 注册证发放 | 国械注准 20xxxxxx | NMPA | 1–2 月 | 15.36 万（三类境内注册官费） | NMPA |

中国注册总计

总工作项 16 项；关键路径 30–48 月（临床 W-11 主导）；总费用估算 640–1090 万元（不含"国产化落地"隐性成本）；合计与《引进国产化注册可行性评估报告》基线预算一致。

四、Flow FL-100 vs Starstim 中国方案 一句话对比

| 维度 | Flow FL-100（实际做法） | Starstim 中国建议方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非临床研究项数 | 5 项 | 5 项（一一对应） | 完全对齐 |
| 关键 RCT 中心数 | 2 家（英美各 1） | 3 家（推荐三甲精神科） | 中国 CDE 惯例更严 |
| 关键 RCT 样本量 | 174 例 | 150 例 | 中国方案已足够 |
| 盲态期长度 | 10 周 | 10 周 | 完全一致 |
| 开放标签期 | 10 周 | 10 周 | 完全一致 |
| 主要终点 | HDRS-17 均分改变 | HAMD-17 均分改变（等价） | 术语本土化 |
| 统计方法 | MMRM + FCS + Hochberg | 同上 | 完全一致 |
| 执行模式 | 全远程家用 | 半远程（保留 4 次现场访视） | 中国本土化 |
| 预计执行时长 | 14 月 | 15–18 月 | 略长 |
| 关键风险 | 设盲失败 | 设盲失败 + CDE 发补 | 预设 CGR 敏感性分析应对 |
| 预计总费用 | 未披露 | 400–600 万（主临床） | 一次性投入 |

—— 清单完 · 共 3 类研究 (5+2+9) + 16 项工作分解 ——