Neuroelectrics 脑电与经颅电刺激产品

引进中国"国产化"注册可行性深度评估报告

—— 以 Enobio（EEG）与 Starstim（tES+EEG）为分析对象 ——

注册路径 · 时间成本 · 费用测算 · 对方报价合理性判定

评估周期：2026 年 7 月

目  录

一、执行摘要（Executive Summary）

二、产品与厂家背景

2.1 Neuroelectrics 公司概况

2.2 Enobio 产品线（EEG）

2.3 Starstim 产品线（tES + EEG）

三、中国 NMPA 法规环境与产品分类判定

3.1 医疗器械分类界定

3.2 进口与"国产"两种路径的本质差异

3.3 免于临床试验目录（豁免临床）适用性分析

四、"以国产形式申报"的落地方案

4.1 三种国产化模式对比

4.2 生产场地与体系建设要求

4.3 关键前提：与西班牙方的技术转让/授权协议

五、注册路径与临床策略详解

5.1 Enobio（EEG）：对标同品种、豁免临床路径

5.2 Starstim（tES）：必须做临床的路径

5.3 同步 vs 依次策略的定量对比

六、时间进度评估

6.1 关键里程碑与关键路径

6.2 三种策略时间对比表

七、费用测算与拆解

7.1 Enobio 单独注册费用（无临床）

7.2 Starstim 带临床注册全成本

7.3 与西班牙代表报价的逐项比对

八、对方报价合理性判定

8.1 100–150 万"无临床注册费"合理性

8.2 150 万设备成本、23 万耗材合理性

8.3 250 万医生费用合理性（重点关注）

8.4 同步 +150 万 / 依次省设备的策略合理性

九、风险清单与不确定性提示

十、结论与行动建议

附录 A：假设与数据来源说明

附录 B：术语表

一、执行摘要（Executive Summary）

本报告基于 Neuroelectrics 公司提供的 Enobio（无线干电极脑电采集系统）与 Starstim（脑电采集 + 经颅电刺激一体机）两款产品资料，结合中国 NMPA（国家药品监督管理局）现行医疗器械注册法规，对以下核心问题进行了系统性评估：（1）"以中国国产形式申报"的可行路径；（2）"对标同品种以豁免/减免临床"路径的适用性；（3）时间、费用、流程的合理区间；（4）西班牙方中国代表所报出的费用组合是否合理。

核心结论（结论前置）

| 编号 | 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 结论 1 | 产品分类 | Enobio 定为二类；Starstim 因含经颅电刺激功能，若声称治疗用途按三类管理，若仅用于科研/BCI 声称则可能按二类；本报告按"三类治疗用途"假设推进（对方要走临床即隐含此假设）。 |
| 结论 2 | Enobio 走豁免临床合理 | 脑电图机在《免于临床评价目录》内，走同品种对比路径 100–180 万人民币、12–18 个月可拿证。对方 100–150 万报价基本落在合理区间下限，属"熟练代理公司报价"。 |
| 结论 3 | Starstim 必须做临床 | 经颅电刺激类不在豁免目录内，必须做多中心 RCT。总花费保守估计 550–950 万人民币（含设备/耗材/临床/注册），周期 30–48 个月。对方给出的 150 万设备 + 23 万耗材 + 250 万医生的组合价格偏低。 |
| 结论 4 | 250 万医生费用偏低 | 按 3 中心、100–150 例、随访 3–6 个月的常规三类神经调控临床，PI/CRC/受试者补偿/伦理/统计/CRO 合计 400–800 万为常见区间。250 万只能覆盖"研究者费用"或走"关系型压价 + 论文归属激励"通道。存在可行性但需绑定强关系资源，且论文归属激励不能替代 GCP 合规成本。 |
| 结论 5 | 同步 vs 依次策略 | "同步做 +150 万设备成本"是合理的表述（多一套 15–20 台设备）；但同步策略的真实增量应≈180–220 万（含额外 CRC/监查/耗材），单说 150 万偏乐观。依次策略节省 150 万但延迟 12–18 个月上市，机会成本通常高于节省额。 |
| 结论 6 | "国产化"是关键前提 | 想真正以"国产"身份申报，必须在中国境内完成实质性生产（至少关键工序），并取得境外原厂的技术授权/OEM 协议。这笔"隐性成本"（体系建立、场地、授权费）对方报价中并未体现，需单独测算 300–800 万人民币或走中国 OEM 代工路径。 |

综上：对方代表的报价在"注册代理"这一层是合理的，但没有覆盖"国产化落地"与"临床合规全成本"两块隐性支出。建议以本报告的费用与时间区间作为谈判和内部预算的基准，并在合同层面锁定"技术转让 + 生产授权 + 临床数据可用性"三项关键条款。

二、产品与厂家背景

2.1 Neuroelectrics 公司概况

Neuroelectrics（总部：西班牙巴塞罗那）成立于 2011 年，是全球少数同时拥有"高密度无线脑电"（EEG）与"多通道经颅电刺激"（tES：tDCS/tACS/tRNS）两条产品线的公司。其代表产品：

Enobio 系列：面向科研与临床的无线 EEG 采集系统，8/20/32 通道，最新推出 EnobioDx 面向临床试验场景（2026 版资料）。

Starstim 系列：兼具 EEG 采集与 tES 刺激功能，代表机型 Starstim 8/32/tES，可实现闭环神经调控（closed-loop neuromodulation），面向卒中康复、抑郁、认知障碍等临床研究与治疗探索。

两条产品线均通过欧盟 CE 认证，Starstim 部分型号在美国有 FDA 510(k)（用于研究用途 IDE）。在中国目前无 NMPA 注册证，属首次进入中国市场。

2.2 Enobio 产品线（EEG）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品定位 | 无线干/湿电极脑电采集，8/20/32 通道 |
| 预期用途（拟报） | 临床脑电信号采集与显示，辅助神经科诊断/研究 |
| 风险等级参照 | 中国《医疗器械分类目录》06-09 神经和肌肉刺激/06-10 电生理，脑电图机为 二类（Class II） |
| 同类已上市产品 | 国内已有多家（迈瑞、上海诺诚、中科新松、Compumedics 等）取得二类脑电图机注册证 |
| 临床评价路径 | 列入《免于临床评价医疗器械目录》，可走同品种对比路径豁免临床 |

2.3 Starstim 产品线（tES + EEG）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品定位 | 经颅电刺激（tDCS/tACS/tRNS）+ 同步 EEG 采集，8/20/32 通道 |
| 预期用途（关键分歧点） | （A）若拟报"抑郁/卒中康复/疼痛等适应症治疗" → 按 三类（Class III）管理；（B）若仅"科研 / BCI / 神经反馈"用途 → 有二类空间但市场价值大幅缩水 |
| 风险等级参照 | 2020 版《医疗器械分类目录》中"经颅电刺激仪"多按 三类；参考已批品种（如某国产 rTMS/tDCS 治疗仪）多为三类证 |
| 临床评价路径 | 不在豁免目录内，必须开展中国境内多中心临床试验（GCP） |
| 本报告基准假设 | 按"三类 + 治疗适应症"推进，与对方"走临床"策略一致；若最终降级二类，可参考 Enobio 的成本结构 |

三、中国 NMPA 法规环境与产品分类判定

3.1 医疗器械分类界定

根据《医疗器械监督管理条例》（2021 修订，国务院令第 739 号）与《医疗器械分类目录》（2017 公布、持续更新）：一类备案（低风险）、二类地方局注册（中风险）、三类国家局注册（高风险）。

经查询目录及历史注册数据：

EEG（脑电图机、脑电采集与分析系统）：二类，分类编码 07-03-04 / 06-09。

经颅电刺激类（tDCS / tACS / 经颅微电流刺激）：若声称治疗神经/精神疾病，按 三类，编码 09-03；若声称"心理调节/减压"等消费级用途，另有二类甚至非医疗器械通道，但不适用于本次拟报路径。

3.2 进口与"国产"两种路径的本质差异

| 维度 | 进口路径 | 国产路径（推荐） |
| --- | --- | --- |
| 申请人主体 | 境外原厂 / 香港代理 | 中国境内制造企业（境内注册公司 + 境内生产场地） |
| 注册体系 | 进口注册（NMPA 国家局） | 境内注册（二类地方局 / 三类国家局） |
| 体系核查 | 境外体系核查（可能 remote，二三类高风险抽查） | 境内 GMP 核查（国产必查） |
| 技术转让/授权 | 无需，直接以境外主体申报 | 必须有厂家授权 / 技术转让协议 |
| 注册周期 | 二类约 12–18 月，三类 24–36 月+ | 二类 12–18 月，三类 30–48 月（含体系搭建） |
| 注册费用（官费） | 二类 21.09 万，三类 30.88 万（境外首次） | 二类 免收部分官费（地方局），三类 15.36 万（境内首次） |
| 集采/市场准入 | 进口证在部分省份集采不占优、招标常被"国产优先"扣分 | 国产证在集采、大三甲招标、DRG/DIP 报销中优势明显 |
| 整体推荐度（本项目） | 一般 | 推荐——这也是委托方明确要求的路径 |

3.3 免于临床试验目录（豁免临床）适用性分析

2023 年 9 月 NMPA 修订发布的《免于临床评价医疗器械目录》与《医疗器械临床评价技术指导原则》（2021 年 43 号通告）规定：目录内产品可通过"同品种比对 + 非临床数据"完成临床评价，无需开展中国境内临床试验。

Enobio（EEG）：目录第 07 类"医用电子仪器设备"下"脑电图机"（分类编码 07-03-04）在豁免范围内。

Starstim（tES）：目录中"经颅电刺激"类未列入豁免；即便部分低电流"经颅微电流刺激"曾有二类豁免案例，凡带"治疗适应症"的均需临床数据支持。

结论：Enobio 走"同品种比对"路径合规且高效；Starstim 无豁免可能，必须做临床试验。这也是"两个产品价格差数量级"的根本原因，也印证对方代表分别报价的合理性。

四、"以国产形式申报"的落地方案

4.1 三种国产化模式对比

| 模式 | 核心机制 | 优点 | 成本/周期 | 本项目建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式 A：自建境内工厂 | 设立 WFOE 或合资公司，购置产线，境内完成整机组装、检测 | 真国产、完全自主 | 设立成本 300–800 万；周期 12–18 个月 | 一次性投入大，但适合长期战略布局 |
| 模式 B：中国 OEM 代工 + 委托生产 | 与国内已获相关许可的医疗器械厂签订委托协议，由其代工，注册人自行申报 | 轻资产、6–12 个月即可具备申报条件 | 需支付代工费/管理费；核心技术依赖厂家 | 推荐——性价比最高的过渡方案 |
| 模式 C：贴牌授权（License + Rebranding） | 中国厂家取得境外授权，以自有品牌申报（非注册人制度） | 最快、投入最少 | 境外品牌几乎归零、后续升级依赖境外方 | 不满足"引进两款产品"的战略目的，仅作备选 |

4.2 生产场地与体系建设要求

生产许可证：二类需省级药监局《第二类医疗器械生产许可证》；三类另需三类生产许可（更严格的体系核查）。

ISO 13485 / YY/T 0287 质量管理体系：全面覆盖设计开发、采购、生产、检验、售后。

洁净车间：EEG/tES 属"非无菌电子医疗器械"，一般不需要 10 万级洁净，普通电子装配车间 + ESD 控制即可，但需静电、温湿度、防尘等基础要求。

关键工序自制比例：NMPA 对"国产"实质性生产有隐性要求，通常至少完成整机组装、软件烧录、终检、出厂放行，若关键 PCBA 全部进口需在技术审评环节补充说明。

4.3 关键前提：与西班牙方的技术转让/授权协议

"国产化申报"的法律基石是"注册申请人=境内生产企业"，因此必须与 Neuroelectrics 签署具备如下关键条款的协议，否则无法立项：

技术转让（Technology Transfer）：设计文件、结构图纸、PCB 原理图、软件源代码/固件、检验规范、生产工艺文件。

生产授权（Manufacturing License）：授权中国主体在中国境内合法生产、销售、贴上中国主体商标。

知识产权与专利许可：明确 IP 归属、独家/非独家、地域范围（建议至少大中华区独家）、期限。

临床数据可用性：Neuroelectrics 已有 CE 临床数据、发表论文、上市后监测数据的"可引用授权"，直接决定同品种比对的可行性与工作量。

售后与升级：固件升级、备件供应、故障响应 SLA。

这些条款的谈判成本（法务、专利检索、境外尽调）并未包含在对方 100–150 万报价中，预算需额外预留 30–80 万法务/谈判费用。

五、注册路径与临床策略详解

5.1 Enobio（EEG）：对标同品种、豁免临床路径

推荐流程（8 大步骤）：

| 步骤 | 事项 | 关键要点 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品分类界定 | 向药监局分类界定办公室提交《分类界定申请》，明确二类、编码 07-03-04 | 1–2 月 |
| 2 | 技术要求与检验 | 编制产品技术要求（YY 0505 电磁兼容、GB 9706.1 电气安全、YY 9706.226 EEG 专用标准）→ 送国家或省级医疗器械检验所全项检测 | 4–6 月 |
| 3 | 同品种比对（临床评价） | 选择 1–2 款已上市 EEG（如迈瑞 mNC-A/新松），逐项比对基本原理、结构组成、性能指标、适用范围、安全有效性；差异点用非临床数据支持 | 2–3 月 |
| 4 | 质量体系建立 | 按 ISO 13485 / YY/T 0287 建立文件化体系，完成内审、管审 | 3–6 月（与检验并行） |
| 5 | 生产许可申报 | 省药监局申报《第二类医疗器械生产许可证》，现场核查 | 2–4 月 |
| 6 | 注册申报（境内二类） | 向省级药监局提交注册资料（技术要求、检验报告、临床评价报告、说明书、体系文件等） | 1 月递交 |
| 7 | 技术审评 + 补正 | 省局审评中心受理→审评→发补→补正→再审 | 6–10 月 |
| 8 | 注册证发放 | 通过后 20 工作日内发证，有效期 5 年 | 1 月 |

合计周期：12–18 个月；合计费用（下节详拆）：100–180 万人民币。

5.2 Starstim（tES）：必须做临床的路径

推荐流程（10 大步骤）：

| 步骤 | 事项 | 关键要点 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品分类界定 + Pre-sub | 向 CMDE 申请 Pre-submission 沟通，明确三类、编码 09-03，确认临床方案框架 | 2–3 月 |
| 2 | 产品技术要求与检验 | GB 9706.1、YY 9706.240（如适用）、生物相容性（GB/T 16886 系列，皮肤接触电极）、软件、网络安全（YY/T 0664 / YY/T 1843）等 | 6–9 月 |
| 3 | 动物实验（如需要） | tES 若已有充分文献支持，可豁免；否则需补做，通常猪/大鼠皮肤刺激 + 电流耐受 | 3–6 月（可选） |
| 4 | 临床方案设计 + 伦理 | 选择适应症（推荐"卒中后运动/认知康复"或"重度抑郁"为首选，已有较多国际证据支持）；多中心 RCT；样本量 100–200 例；随访 3–6 月 | 3–6 月 |
| 5 | 临床试验备案（三类需备案） | NMPA 器审中心（CMDE）备案，60 工作日内如无异议即可启动 | 3 月 |
| 6 | 多中心临床执行 | 3–5 家 GCP 认证三甲医院同步入组，含伦理复审、CRC 驻点、SDV 监查、SAE 报告 | 18–24 月 |
| 7 | 数据锁定与统计分析 | CRO 或独立统计单位完成 SAP、盲态审核、Database Lock、SAS 分析、总结报告 | 3–4 月 |
| 8 | 注册申报（三类） | 向 NMPA 国家局提交完整注册资料（含 CER、临床试验总结报告） | 1 月递交 |
| 9 | CMDE 技术审评 + 体系核查 + 发补 | 一般 1–2 轮发补，境内生产企业需现场体系核查 | 12–18 月 |
| 10 | 注册证发放 | 有效期 5 年 | 1–2 月 |

合计周期：30–48 个月；合计费用（下节详拆）：550–950 万人民币。

5.3 同步 vs 依次策略的定量对比

| 策略 | 推进方式 | 总周期 | 增量/节省 | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步策略（Parallel） | 两个产品并行推进注册与临床 | 整体周期以 Starstim 为准（36 月）；两个产品几乎同时上市 | +150 万设备成本（多一套 15–20 台）+ 30–50 万额外 CRC / 监查 | 首年市场机会最大化；总成本最高 |
| 半同步（Enobio 先 + Starstim 立即启动） | Enobio 走豁免临床，Starstim 同步启动临床 | Enobio 12–18 月拿证（先卖 EEG 造血）；Starstim 30–48 月拿证 | 节省一部分同步成本 60–100 万 | 折中方案，推荐——现金流与市场兼顾 |
| 依次策略（Sequential） | 先做 Enobio 拿证，再启动 Starstim | Enobio 12–18 月拿证；Starstim 之后 30–48 月（合计 42–66 月） | 节省 150 万设备 + 部分人员成本；但延误上市 12–18 月 | 总花费最省，但市场机会成本极高 |

六、时间进度评估

6.1 关键里程碑与关键路径

Starstim 的关键路径是"临床试验执行 18–24 月 + 技术审评 12–18 月"，两者累计 30–42 月，几乎决定整个项目的最短工期。任何前置工作（体系搭建、检验、伦理）都可以在这段时间内并行完成，因此优化重点应放在"临床提前启动"与"CMDE 沟通前置"上：

尽早（分类界定后 3 个月内）向 CMDE 申请 Pre-submission 沟通，可为后续注册节省 3–6 个月发补时间。

临床方案与产品技术要求同步定稿，避免临床数据不匹配技术要求导致返工。

选择适应症时，优先"已有 CE 数据 + 中国指南推荐"的双重支持适应症（如卒中后运动康复），避免"抑郁症"等审评严格且长期争议的领域。

6.2 三种策略时间对比表

| 里程碑 | 同步策略 | 半同步策略 | 依次策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类界定 / Pre-sub | 同步：0–3 月 | 半同步：0–3 月 | 依次：0–3 月 |
| Enobio 拿证 | 同步：12–18 月 | 半同步：12–18 月 | 依次：12–18 月 |
| Starstim 临床启动 | 同步：3–6 月 | 半同步：3–6 月 | 依次：15–20 月（Enobio 拿证后启动） |
| Starstim 拿证 | 同步：30–48 月 | 半同步：30–48 月 | 依次：45–66 月 |
| 两证齐全（全部上市） | 同步：30–48 月 | 半同步：30–48 月 | 依次：45–66 月 |
| 市场先机（首证上市） | 同步：12–18 月（Enobio） | 半同步：12–18 月 | 依次：12–18 月 |

半同步策略在"首证时间"上与同步策略无差异（都是 12–18 月拿到 EEG 证），但可以省下大部分"同时启动"引发的重复投入，是本报告最推荐的策略。

七、费用测算与拆解

7.1 Enobio 单独注册费用（无临床）

| 项目 | 金额（人民币） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术要求编制 | 5–10 万 | 含标准检索、技术要求文本、验证报告；可自行完成或外包 |
| 注册检验（型式试验） | 20–35 万 | GB 9706.1 + EMC + EEG 专用标准 + 软件 + 网络安全；国家医疗器械检验所或有资质的第三方 |
| 同品种比对（临床评价报告 CER） | 8–15 万 | 外包咨询公司或自行完成；文献综述 + 差异分析 |
| 质量体系建立（ISO 13485） | 15–30 万 | 文件体系 + 培训 + 内审 + 认证辅导；首次搭建 |
| 生产许可申报 | 3–5 万 | 资料准备 + 现场核查配合 |
| 注册申报官费（省级二类） | 0（多省免收） | 各省政策不同，多数二类境内注册免官费 |
| 注册代理/咨询费 | 30–50 万 | 资料撰写、发补应对、审评沟通、全流程管理 |
| 其他（法务、翻译、差旅） | 10–20 万 | 技术转让协议翻译公证、差旅、专家论证 |
| 小 计 | 90–165 万 | 与对方报价 100–150 万高度吻合 |

7.2 Starstim 带临床注册全成本

（按 3 中心、150 例、随访 3 个月的常规三类神经调控临床估算）

| 项目 | 金额（人民币） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A. 注册前置成本 |  |  |
| 产品技术要求 + 型式检验 | 35–60 万 | 三类要求更多测试（含生物相容性、软件、网络安全） |
| 动物实验（如需） | 30–60 万 | 若能引用 CE/FDA 已有数据可省 |
| 质量体系（三类要求） | 30–60 万 | ISO 13485 + 三类生产许可辅导 |
| 临床方案设计 + 伦理准备 | 15–30 万 | CRO 或注册顾问 |
| B. 临床试验成本（核心） |  |  |
| CRO 项目管理费 | 80–150 万 | 3 中心 × 12–18 月，含 CRA 监查 |
| 研究者费用（PI/Co-I） | 90–180 万 | 3 中心 × 30–60 万/中心（含PI酬金、协作费） |
| 受试者费用（补偿+检查） | 90–180 万 | 150 例 × 6000–12000 元（含 MRI/量表评估/交通/耽误费） |
| CRC / 数据管理 | 40–80 万 | 每中心 CRC 或电子源数据搭建 |
| 统计分析 / SAP / DSMB | 20–40 万 | 独立统计单位 |
| 伦理 / 保险 / SAE 报告 | 15–30 万 | 临床试验保险约 3–8 万/中心 |
| C. 临床设备与耗材 |  |  |
| 设备（Starstim 15–20 台） | 150–200 万 | 按 8–10 万/台成本价（对方口径），实际设备 BOM 可能更低 |
| 配套 Enobio（若需要） | 80–120 万 | 若临床同时采集脑电对比 |
| 耗材（电极、凝胶、贴片） | 20–35 万 | 3 中心 × 150 例的实际消耗 |
| D. 注册申报环节 |  |  |
| 注册申报官费（三类境内） | 15.36 万 | NMPA 明码收费 |
| 注册代理 / 咨询 / 发补应对 | 80–150 万 | 三类审评复杂，代理费显著高于二类 |
| E. 隐性成本 |  |  |
| 技术转让 / 授权费 | 50–200 万 | 与 Neuroelectrics 谈判结果，可能一次性或分期 |
| 境外体系核查支持（若涉及原厂参与） | 10–30 万 |  |
| 小 计（不含隐性） | 740–1315 万 |  |
| 合 计（含隐性） | 800–1550 万 | 典型区间 900–1200 万 |

7.3 与西班牙代表报价的逐项比对

| 分项 | 对方报价 | 本报告测算 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册（无临床） | 100–150 万 | 90–165 万 | 一致 | 对方报价合理，落在市场标准区间下限 |
| 设备成本（15–20 台） | 150 万 | 150–200 万 | 基本一致 | 按 8–10 万/台成本价，是原厂对内部关联方转移价格；市面公开售价为其 2–3 倍 |
| 耗材（临床用） | 23 万 | 20–35 万 | 一致 | 合理 |
| 医生费用（含 PI 等） | 250 万 | 400–800 万（常规） / 250–400 万（关系型压价） | 偏低 | 如靠关系压价 + 论文归属激励可实现，但存在合规风险；见 8.3 详析 |
| 同步 +150 万 | 150 万（多一套设备） | 180–220 万（含 CRC 与监查额外费用） | 偏低 | 仅覆盖设备，未含增量人力 |
| 依次省 150 万 | 省一套设备 | 省 150 万但延误 12–18 月上市 | 结论合理 | 但机会成本通常远高于 150 万 |

八、对方报价合理性判定

8.1 "100–150 万无临床注册费"合理性

判定：合理，且属于市场"熟练代理"的下限报价。国内二类境内注册的市场行情：完全外包（含检验、CER、体系、代理）通常 120–200 万；若企业自建部分能力，可压到 90–130 万。对方给到 100–150 万是通行价格，无异常。

8.2 "150 万设备成本、23 万耗材"合理性

判定：合理，但需注意两点。

150 万设备 ÷ 20 台 = 7.5 万/台，与 Starstim 32 通道市场售价 25–35 万（研究型）相比，实为 BOM/成本价，说明西班牙原厂愿意以"内部关联方转移价"支持临床。这是合理商业安排，但要在合同中锁死"临床用设备仅供 xx 项目、不得二次销售"以规避税务和市场秩序问题。

23 万耗材对于 3 中心 150 例的用量偏保守（一次性电极片、导电膏、贴片 + 备品）。若考虑设备故障备件损耗，实际可能在 25–35 万区间。

8.3 "250 万医生费用"合理性（重点关注）

判定：偏低，需谨慎评估其真实覆盖范围。

合规三类神经调控多中心临床的"医生 + 临床"支出结构如下：

| 项目 | 基准 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PI 主要研究者酬金 | 3 中心 × 30–50 万 | 90–150 万 | 按项目分期发放，含论文写作、启动会、答辩 |
| Co-Investigator / 协作团队 | 3 中心 × 15–30 万 | 45–90 万 | 含康复师、护理团队、影像医师 |
| 受试者补偿 + 检查费 | 150 例 × 6000–12000 元 | 90–180 万 | 含 MRI/EEG/量表评估等衍生检查 |
| CRC 驻点 | 3 CRC × 12 月 × 1.5 万 | 54 万 | 临床协调员，SDV 前的数据整理 |
| 伦理审查费 | 3 中心 × 3–5 万 | 9–15 万 |  |
| CRO 监查（CRA/PM） |  | 80–150 万 | 与 CRO 项目管理费部分重合 |
| 统计 / 数据管理 |  | 20–40 万 |  |
| 临床试验保险 |  | 15–30 万 |  |
| 合计（常规合规成本） |  | 400–700 万 | 含 CRO 部分 |

对方报出的 250 万如果仅指"PI + Co-Investigator + 受试者补偿"三项主要花在"人"上的费用，且通过下述途径实现压价，是可能的：

PI 与集团有历史合作或利益共同体（"关系型"），费用低于市场价。

"论文归属医生"作为非现金激励，替代部分酬金；但注意 GCP 规范下论文署名与费用支付需分离、有独立性说明，不能作为"以论文换减免"。

选择 2 家而非 3 家中心（多中心最低 2 家即可满足要求）。

样本量控制在 100 例而非 150 例（需在方案与统计假设中论证 ≥80% power）。

但即便如此，本报告仍强烈提醒：CRO 监查、数据管理、统计、伦理、保险这些"非医生但必需"的费用（合计 150–250 万）不能省，也不在"医生费用"科目内。如果对方 250 万是"总临床费用"（含 CRO 等），则严重低估；如果是"仅医生 + 受试者"科目，则相对合理但仍需谈判确认。

8.4 "同步 +150 万 / 依次省设备"策略合理性

判定：方向合理，量化偏乐观。

同步策略确实需要多备 15–20 台设备（BOM 价 ~150 万），但同步执行还会带来"额外 CRC、额外监查、额外耗材、额外场地"的增量 30–70 万，不能忽略。

依次策略节省 150 万设备是显性的，但延迟 12–18 个月上市的机会成本，按 Starstim 单价 25 万、年销 100 台估算，就是 2500 万/年的销售延迟，远远超过节省的 150 万；除非现金流紧张，否则不推荐依次。

综上，"同步"或"半同步"是从财务净现值角度最优的策略。

九、风险清单与不确定性提示

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响与情景 | 缓释措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 分类界定风险 | 中 | Starstim 最终被判定为三类是主流预期；但若声称"睡眠改善、焦虑辅助"等适应症，可能被要求补充疗效证据甚至转为消费级/非医疗器械。 | 尽早向 CMDE 提交 Pre-submission，锁定分类与适应症 |
| R2 | 临床数据不接受 | 中 | CMDE 对"引用境外数据"审查趋严，境外多中心 RCT 数据仅作参考，仍需中国境内主临床。 | 按本报告方案设计中国境内 RCT，境外数据作补充证据 |
| R3 | 技术转让协议谈判失败 | 低-中 | Neuroelectrics 若不愿转让固件源码或关键工艺，会影响国产化实质性判定。 | 合同前置尽调；预留 30–80 万法务预算 |
| R4 | 生产体系核查未通过 | 中 | 首次搭建 ISO 13485 与三类生产许可，现场核查一次通过率低于 50%。 | 聘请有辅导资质的咨询公司；预留 3–6 月整改期 |
| R5 | 临床 SAE / 期中分析失败 | 中-高 | tES 类产品在焦虑、抑郁、认知等适应症上历史阴性结果比例较高。 | 选择"卒中运动康复"等高证据强度适应症；设置 DSMB 中期分析 |
| R6 | 医生费用估算失真 | 中 | 若"关系"路径无法兑现，或 GCP 合规不允许论文换酬金，250 万预算不足以完成合规临床。 | 按合规区间（400–800 万）预留、以关系压价为上侧惊喜而非基线 |
| R7 | 外汇与关税 | 低 | 设备从西班牙 BOM 入华涉及关税、增值税，或按内部关联方转让定价审查。 | 税务顾问先行方案设计 |
| R8 | 汇率与预算通胀 | 低 | 3–4 年周期内人民币/欧元汇率、临床费用通胀 | 预算预留 10% 缓冲 |
| R9 | DRG/DIP 医保准入 | 中 | 即便拿证，医保准入决定销售规模 | 同步与目标医院、地方医保沟通，争取新技术加成 |
| R10 | 竞品加速 | 中 | 国内 rTMS/tDCS/tACS 品牌（如脑陆、诺辉、湖南埃普特）在 2024–2025 年密集获批 | 争取半同步策略，尽早首证 |

十、结论与行动建议

10.1 核心判断

对方代表对"注册路径"层面的理解基本正确，报价也在市场合理区间——尤其是 100–150 万无临床注册费与设备/耗材成本部分。

250 万医生费用是最需要澄清的口径：若仅指"PI + 受试者"人费，可接受但偏紧；若号称覆盖"整个临床"，则严重低估。

"同步 +150 万"是理性化描述，但缺 30–70 万增量执行成本；"依次省 150 万"仅在极度现金流紧张时才合理。

"国产化"本身的隐性成本（体系搭建、技术授权、税务筹划）是对方报价中最大的缺失项，需自行预留 300–800 万。

10.2 推荐总体预算区间

| 策略/项目 | 预算区间（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Enobio 注册（无临床，国产化路径） | 100–180 万 | 含 90–130 万注册 + 20–50 万体系与生产许可 + 10–30 万授权与法务 |
| Starstim 注册（含临床，国产化路径） | 900–1200 万（典型） | 含 500–800 万临床全成本 + 150–200 万设备 + 20–35 万耗材 + 15.36 万官费 + 80–150 万代理 + 50–200 万授权隐性 |
| 同步策略总预算 | 1000–1380 万 | 两个产品同步推进 |
| 半同步策略总预算 | 1000–1350 万（推荐） | Enobio 先拿证造血，Starstim 同步启动临床 |
| 依次策略总预算 | 900–1250 万 | 省 100–150 万但延误上市，NPV 不划算 |

10.3 时间预期

Enobio 拿证：项目立项后 12–18 个月

Starstim 拿证：项目立项后 30–48 个月（同步或半同步策略）

首证上市（Enobio）：12–18 个月即可产生现金流

完整两证：36 个月为进取目标、48 个月为稳健目标

10.4 谈判与合同层面的关键动作

① （合同条款）向西班牙原厂锁定：技术转让范围、生产授权地域独家性、论文与临床数据可引用性、售后 SLA、备件价格年增幅上限。

② （费用口径）要求对方以书面形式确认 250 万医生费用的"具体覆盖科目"，并明确 CRO、监查、伦理、保险是否额外。

③ （分类界定）第 1 个月即启动 CMDE Pre-sub，锁定 Starstim 三类与适应症选择。

④ （体系落地）确定国产化模式（自建 vs OEM 代工），签署代工/生产协议，避免体系空转。

⑤ （现金流规划）按半同步策略滚动预算，Enobio 拿证后销售现金流可以对冲 Starstim 临床费用高峰。

⑥ （风险准备金）在总预算之上再预留 10%（100–140 万）作为发补、重检、SAE 处置准备金。

10.5 决策建议

综合考虑法规可行性、时间机会成本与总投入，推荐执行【半同步策略】：

立项 0–3 月：完成分类界定、Pre-sub 沟通、与西班牙方签署技术转让/授权协议。

立项 3–6 月：Enobio 与 Starstim 同步启动体系搭建、Starstim 启动临床方案与伦理。

立项 6–18 月：Enobio 完成检验、注册申报、拿证；Starstim 完成临床首例入组、持续入组。

立项 18–30 月：Enobio 首年销售；Starstim 完成入组、数据锁定、总结报告。

立项 30–48 月：Starstim 完成 CMDE 审评、拿证、上市。

在此策略下，总预算区间 1000–1350 万人民币是合理规划基准；对方报价（不含"国产化隐性成本"与"完整临床合规费用"）大约位于 550–750 万区间，与本报告差 300–600 万，主要差在"体系搭建/授权/CRO 与合规"三块。这笔差额不是对方"骗人"，而是对方口径下不含的项目，需要在决策前预算清楚，避免后续被动。

附录 A：假设与数据来源说明

医疗器械分类依据：《医疗器械分类目录》（国家药监局 2017 年公告，含 2023 年动态调整）。

临床评价路径：《医疗器械临床评价技术指导原则》（2021 年 43 号通告）、《免于临床评价医疗器械目录》（2023 年 9 月修订）。

注册官费：《国家药品监督管理局医疗器械注册收费标准》（现行）。

临床试验费用：基于 2022–2025 年国内三类神经调控/康复类多中心 RCT 项目公开成本经验区间，未考虑区域与医院差异。

设备与耗材成本：以对方代表提供口径为基线，市场公开售价为参照，未做独立 BOM 核算。

本报告不构成法律/税务意见，最终决策请结合专业注册顾问、律师、税务师复核。

附录 B：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| NMPA | 国家药品监督管理局（National Medical Products Administration） |
| CMDE | 国家药监局医疗器械技术审评中心（Center for Medical Device Evaluation） |
| GCP | Good Clinical Practice，药物/器械临床试验质量管理规范 |
| ISO 13485 | 医疗器械质量管理体系国际标准 |
| YY/T | 中国医药行业推荐性技术标准 |
| GB 9706.1 | 医用电气设备通用安全标准（2020 修订） |
| CER | Clinical Evaluation Report，临床评价报告 |
| Pre-sub | Pre-submission，与 CMDE 的正式注册前沟通 |
| SAE | Serious Adverse Event，严重不良事件 |
| DSMB | Data Safety Monitoring Board，数据安全监察委员会 |
| CRA | Clinical Research Associate，临床监查员 |
| CRC | Clinical Research Coordinator，临床协调员 |
| SDV | Source Document Verification，原始文档核查 |
| DRG/DIP | 按疾病诊断相关分组付费/按病种分值付费 |
| tES / tDCS / tACS / tRNS | 经颅电刺激/经颅直流电刺激/经颅交流电刺激/经颅随机噪声刺激 |
| EEG | Electroencephalography，脑电图/脑电采集 |

—— 报告完 ——