Neuroelectrics 引进国产化项目

决策依据补充报告（Evidence Package）

欧美注册与临床证据 · 中国法规原文 · 国内对标产品案例 · 全部来源可核查

本报告用于对上一版《引进中国国产化注册可行性深度评估报告》的每一条结论，

提供可点击、可核查的公开来源，供老板做出决策。

调研截止：2026 年 7 月

目  录

一、如何使用本报告

二、上一版报告核心结论的来源依据对照

2.1 结论 1：产品分类

2.2 结论 2：Enobio 走豁免临床合理

2.3 结论 3：Starstim 必须做临床

2.4 结论 4：250 万医生费用偏低

2.5 结论 5：同步 vs 依次策略

2.6 结论 6："国产化"是关键前提

三、Enobio 在欧盟与美国的注册情况

3.1 美国 FDA 510(k) K162681 详细

3.2 欧盟 CE 认证

3.3 Enobio 支撑注册与验证的研究

四、Starstim 在欧盟与美国的注册情况

4.1 美国 FDA 路径：IDE + Breakthrough Device Designation

4.2 欧盟 CE 认证与适应症声称

4.3 Starstim 关键临床试验一览

五、如果做中国国内注册需要做哪些研究

5.1 Enobio 需做的研究（豁免临床路径）

5.2 Starstim 需做的研究（临床试验路径）

六、国内对标产品案例：武汉依瑞德 CCY 系列 TMS

6.1 选择本案例作对标的理由

6.2 依瑞德 CCY 系列 TMS 关键事实与来源

6.3 依瑞德为拿证所做的研究

6.4 从依瑞德案例可推导出的 Starstim 临床要求

七、次要对标：脑电图机（Enobio 对标）

八、可点击来源清单（全部 URL）

一、如何使用本报告

本报告与《引进中国国产化注册可行性深度评估报告》配套使用。上一版报告给出的每一条结论，本报告以"结论 → 引用原文 → 来源 URL"的方式重新呈现，方便老板逐条核查。同时补充了：（1）Enobio 与 Starstim 在美国 FDA、欧盟 CE 下的实际注册情况与支撑研究；（2）如果在中国做国产注册，具体要做哪些研究；（3）一个国内对标产品案例——武汉依瑞德 CCY 系列经颅磁刺激仪（TMS）——作为经颅刺激类产品临床方案设计的参照。

每处"[来源]"标签后附有原文标题与可访问的 URL；报告末尾附有完整可点击来源清单，便于审阅人一键跳转。

二、上一版报告核心结论的来源依据对照

2.1 结论 1：EEG 属二类，tES 治疗用途按三类

依据：脑电图机（EEG）在《医疗器械分类目录》中分类编码 07-03-06，属第二类医疗器械。

[来源] 西格玛医学《器械注册一起学 11：脑电图机》，明确 EEG 属二类、分类编码 07-03-06、GB 9706.226-2021 为其专用安全标准；https://sigma-stat.com/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=3035

[来源] 中国国家标准馆 GB 9706.226-2021《医用电气设备 第 2-26 部分：脑电图机的基本安全和基本性能专用要求》；https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=CE1E6A1DD42558F6E05397BE0A0A68DF

依据：经颅磁/电刺激仪用于精神疾病治疗按三类管理。

[来源] 腾讯新闻《首证破冰！经颅磁刺激"三类证"开启行业规范新纪元》："2017 年，国家药监局发布的《医疗器械分类目录》中，明确将用于精神疾病治疗的经颅磁刺激仪纳入第三类医疗器械管理"。https://news.qq.com/rain/a/20250605A08UDI00

[来源] 医药魔方 ByDrug《磁刺激市场竞争进入新阶段》：截至 2025 年 5 月，国内 TMS 设备除依瑞德最新三类证外，其余 28 款均为二类证。https://bydrug.pharmcube.com/news/detail/1bc8aeb7f2a698524adc8828196a7bbc

2.2 结论 2：Enobio 走豁免临床合理

依据：国家药监局 2023 年第 33 号通告发布《免于临床评价医疗器械目录》，共 1025 种产品，脑电图机在目录内。

[来源] 上海市药品监督管理局公告"国家药监局关于发布免于临床评价医疗器械目录的通告（2023 年第 33 号）"，2023 年 7 月 20 日施行；https://yjj.sh.gov.cn/qtgzwj/20230725/76df258cba2e4248b2ebb0db7d2061f0.html

[来源] CIO 合规查查转录 2023 年第 33 号通告全文；https://www.ciopharma.com/supervise/31081

[来源] 健康界报道《国家药监局：器械免于临床评价目录（2023 年第 33 号）》，说明该目录含 1025 种产品；https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20230727/content-1584353.html

依据：同品种比对的法规依据为 NMPA 2021 年第 73 号通告《医疗器械临床评价技术指导原则》。

[来源] 国家药监局 2021 年第 73 号通告：《医疗器械临床评价技术指导原则》《医疗器械临床评价等同性论证技术指导原则》等 5 项技术指导原则，发布日期 2021-09-28；https://www.cirs-group.com/cn/md/gjyjjgyfbylqxlcpjjszdyzd5xjszdyzdtg%EF%BC%882021nd73h%EF%BC%89

2.3 结论 3：Starstim 必须做临床

依据：豁免临床目录未收录经颅电/磁刺激类"治疗性"设备。

[来源] 同上 2023 年第 33 号通告目录；https://yjj.sh.gov.cn/qtgzwj/20230725/76df258cba2e4248b2ebb0db7d2061f0.html

依据：三类注册产品必须开展多中心临床试验。

[来源] 国家药监局政务服务门户"国产三类医疗器械首次注册"任务说明；https://zwfw.nmpa.gov.cn/web/taskview/11100000MB0341032Y100017214300101

[来源] 搜狐新闻转载"三类证的核心差异在于对产品安全性和有效性的更高要求，临床数据需要在至少两家符合标准的三级甲等医疗机构中完成"；https://www.sohu.com/a/899847819_120987638

2.4 结论 4：250 万医生费用偏低（临床全成本口径）

依据：三类神经调控临床费用组成参考。

[来源] 思途 CRO《医疗器械临床试验的法规差异——中、美、欧三地监管路径解析》；https://www.situcro.com/news/7767.html

[来源] 思途 CRO《办理二类医疗器械注册证要多少钱》以及《国内二三类医疗器械注册收费标准》（含临床试验成本区间讨论）；https://www.situcro.com/news/4116.html

国内三类神经调控多中心临床（3–5 中心、100–200 例、随访 3–6 月）的公开经验，常规区间 400–800 万元，此为业内 CRO 通用测算，本报告已在正文明确"关系型压价可下调"。

[来源] 上述区间为《引进报告》与本报告作者基于国内 CRO 公开案例综合估算，无单一权威公开数据源，建议以后续 CRO 报价单为准（决策前需要与 3 家 CRO 询价交叉验证）。

2.5 结论 5：同步 vs 依次策略

依据：同步策略额外一套设备成本约 150 万 = 15–20 台 × 7.5–10 万/台，与对方口径一致。但需要额外 CRC/监查 30–70 万，此为项目管理经验估算。

[来源] 瀚翔脑科学《经颅磁刺激（TMS）和经颅直流电刺激（tDCS）有何不同？》，说明多中心研究的常规规模；https://www.infoinstruments.cn/tmsvs-tdcs/

2.6 结论 6："国产化"是关键前提

依据：进口 vs 国产首次注册官费。

[来源] CIRS Group《更新 | 中国医疗器械注册收费标准（2024 年 5 月）》：三类国产首次注册 15.36 万元，进口首次注册 30.88 万元；https://www.cirs-group.com/cn/md/zhong-guo-yi-liao-qi-xie-zhu-ce-shou-fei-biao-zhun-2024-nian-5-yue

[来源] ReguVerse《医疗器械产品注册收费标准及注册收费实施细则》；https://reguverse.com/documentation/nmpa-regulations-index/pre-market-submission/fees/registration-fees/

依据：国产化路径必须在境内组织生产、取得《医疗器械生产许可证》。

[来源] Emergo by UL《China Medical Device Registration and Approval》；https://www.emergobyul.com/services/china-medical-device-registration-and-approval

三、Enobio 在欧盟与美国的注册情况

3.1 美国 FDA 510(k) K162681 详细

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 申请人（Submitter） | Neuroelectrics Barcelona S.L.U.（西班牙巴塞罗那） |
| 产品商品名 | Enobio Wireless EEG（8, 20, 32 通道） |
| 510(k) 编号 | K162681 |
| 取证日期 | 2017 年 4–5 月（Innolitics 记录为 2017-05-05） |
| 分类 | Class II |
| 监管条款 / 产品代码 | 21 CFR 882.1400（GWQ，Full-Montage Standard EEG）+ 21 CFR 882.1835（GWL，Physiological Signal Amplifier） |
| 前代设备（Predicate） | Nicolet Wireless EEG（K103140，Carefusion） |
| 预期用途（Indications for Use） | "ENOBIO is an EEG portable monitoring device of 8, 20, 32 channels intended for use in clinical patient monitoring for use in hospitals and other medical environments. The Enobio is intended to acquire, store, transmit and display electrophysiological signals in wireless mode as an aid in diagnostics."（"用于医院及其他医疗环境的临床病人监护 EEG 便携监护设备，用于采集、存储、传输并显示电生理信号，作为辅助诊断"） |

[来源] FDA 510(k) K162681 官方清关文件（PDF，含 Neuroelectrics Barcelona 与前代设备名）：https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf16/K162681.pdf

[来源] FDA Innolitics 510(k) 数据库检索页：https://fda.innolitics.com/submissions/NE/subpart-b%E2%80%94neurological-diagnostic-devices/GWQ/K143440

[来源] FDA Report 公司档案页 Neuroelectrics Barcelona S L U：https://fda.report/Company/Neuroelectrics-Barcelona-S-L-U

3.2 欧盟 CE 认证

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| CE 分类 | Class IIa（依据欧盟指令 93/42/EEC，即 MDD 医疗器械指令；MDR 过渡期后需重新认证到 MDR 框架） |
| 公告机构（Notified Body） | Notified Body 0120 |
| 市场覆盖 | 欧盟全境（合规市场超过 74 国） |

[来源] Neuroelectrics 官方 Enobio 产品页（写明 CE Class IIa 与 93/42/EEC）：https://www.neuroelectrics.com/products/research/enobio

[来源] Enobio 用户手册 v1.3（Manualzz 版）内含 CE 认证声明；https://manualzz.com/doc/7275717/enobio-user-manual-neuroelectrics

[来源] Neuroelectrics 公司博客《EU Regulatory Framework for Medical Devices: An Introduction to MDR》，公司自述其产品需完成 MDD → MDR 过渡；https://www.neuroelectrics.com/blog/eu-regulatory-framework-for-medical-devices-an-introduction-to-mdr

3.3 Enobio 支撑注册与验证的研究

Enobio 走 FDA 510(k) 路径，其"支撑材料"以"实质等同性证据"为主，而非独立临床试验（这是二类 EEG 的行业惯例）：

实质等同性论证（Substantial Equivalence）：证明 Enobio 与 Nicolet K103140 在预期用途、技术特征上等同，采样率、通道数、频响、安全指标均可对比。

性能测试报告：GB/IEC 60601-1 电气安全、EMC（IEC 60601-1-2）、脑电图机专项性能测试。

独立学术验证：Enobio 被大量第三方学术论文用作 EEG 采集设备，覆盖 BCI、癫痫、睡眠、注意力、AD、PTSD、抑郁、疼痛等场景。Neuroelectrics 官方维护 "Enobio Publications" wiki，收录数百篇同行评审论文。

[来源] Neuroelectrics Wiki《Collection of publications of independent research studies and mentions about Enobio》；https://www.neuroelectrics.com/wiki/index.php/Collection_of_publications_of_independent_research_studies_and_mentions_about_Enobio

[来源] PLOS Biology (2023) 使用 Enobio 32 完成的高影响因子研究：https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371%2Fjournal.pbio.3002193

[来源] BioRxiv 2022 URGOnight 神经反馈设备验证研究，使用 Enobio-20 作为参考系统：https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.12.27.522035.full.pdf

[来源] Epilepsy Foundation Device Wiki - Enobio 条目；https://www.epilepsy.com/tools-resources/device-wiki/enobio

四、Starstim 在欧盟与美国的注册情况

4.1 美国 FDA 路径：IDE + Breakthrough Device Designation

Starstim 在美国 FDA 目前尚未获得 510(k) 治疗适应症清关；而是通过以下三条组合路径累积临床与法规资本：

| 路径 | 关键要点 |
| --- | --- |
| ① FDA 研究用器械豁免（IDE） | IDE 编号 G160208，赞助方 Neuroelectrics，主要研究中心 Boston Children's Hospital（PI：Alexander Rotenberg 教授） |
| ② FDA 突破性器械认定（Breakthrough Device Designation） | 2021-06-30 授予，适应症为"难治性局灶性癫痫（refractory focal epilepsy）" |
| ③ FDA COVID 期间"家用 tDCS 治疗重度抑郁（MDD）"临时授权 | 2020 年（COVID-19 期间）由 FDA 授权 Starstim 家用 MDD 治疗（临时应急路径） |

[来源] MassDevice 报道《Neuroelectrics touts FDA IDE Starstim epilepsy treatment study data》；https://www.massdevice.com/neuroelectrics-touts-fda-ide-starstim-epilepsy-treatment-study-data/

[来源] BusinessWire 新闻稿《Neuroelectrics Granted FDA Breakthrough Device Designation for New Therapeutic Neuromodulation Platform to Treat Refractory Focal Epilepsy》，2021-06-30；https://www.businesswire.com/news/home/20210630005708/en/

[来源] NeurologyLive《New tES System Gets Breakthrough Designation in Refractory Focal Epilepsy》；https://www.neurologylive.com/view/new-tes-system-breakthrough-designation-refractory-focal-epilepsy

[来源] Neuroelectrics 官方博客《FDA greenlights Neuroelectrics to help patients with Major Depression at home amidst COVID-19 restrictions》；https://www.neuroelectrics.com/blog/fda-greenlights-neuroelectrics-to-help-patients-with-major-depression-at-home-amidst-covid-19-restri

[来源] Boston Children's Hospital 临床试验页 NCT02866240；https://www.childrenshospital.org/clinical-trials/nct02866240

4.2 欧盟 CE 认证与适应症声称

Starstim 在欧盟持有 CE Class IIa 认证（与 Enobio 同框架），主要作为"研究与临床研究用刺激系统"上市，适应症声称覆盖疼痛、癫痫、AD、卒中康复、抑郁、成瘾等研究方向；至本报告调研时未查到"欧盟 MDR 框架下针对某一特定适应症（如 MDD）的单独治疗性 CE 声明"。

[来源] Neuroelectrics 官方产品页 Starstim tES：https://www.neuroelectrics.com/products/research/starstim

[来源] DIY tDCS 社区对 Starstim 家用 tDCS 的报道；https://www.diytdcs.com/tag/starstim/

[来源] Neuroelectrics 官方博客《tDCS at home with Starstim》；https://www.neuroelectrics.com/blog/tdcs-at-home-with-starstim

4.3 Starstim 关键临床试验一览

| 研究/编号 | 适应症 | 中心 | 样本量 | 主要结果 | 安全性 | 发表/法规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCT02866240 | 难治性癫痫（药物抵抗） | Boston Children's Hospital / 墨西哥城 National Institute of Neurology | 17 例完成 / 单臂开放标签 | 75% 患者 8 周随访时癫痫发作频次下降 ≥40%；中位数下降 40–44% | 无器械相关不良事件 | FDA IDE G160208 · 结果发表 American Epilepsy Society (AES) 2018 年会 + Kaye et al. 2023 |
| MDD 家用 tDCS Pilot（NCT 未公开） | 药物抵抗性重度抑郁症（MDD） | 美国多中心 telemedicine | 35 例入组、34 例完成 | 主要指标 MADRS 中位数下降 64%（8 周随访）；近 90% 完成率、无严重不良事件 | 轻中度红斑、瘙痒等常见 tDCS 不良反应 | 发表 Frontiers in Psychiatry 2024；同期 BusinessWire 新闻稿 |
| 卒中康复 tDCS 家用 Pilot | 慢性偏瘫 | StarStim Home Research Kit 家用 | 6 例（可行性研究） | 20 分钟 1.5 mA tDCS + 手指追踪治疗，工作日连续 5 日 | 可行性验证，无安全事件 | 独立学术验证，未直接用于 FDA 注册 |

[来源] BioSpace 转载《Neuroelectrics Announces Positive Results for Treatment of Medication-Resistant Epilepsy Using Starstim™》；https://www.biospace.com/neuroelectrics-announces-positive-results-for-treatment-of-medication-resistant-epilepsy-using-starstim

[来源] Kaye HL, San-Juan D, ... Rotenberg A. "Personalized, Multisession, Multichannel Transcranial Direct Current Stimulation in Medication-Refractory Focal Epilepsy: An Open-Label Study." Journal of Clinical Neurophysiology 40(1):53-62, 2023；PubMed PMID: 34010226；https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34010226/

[来源] Frontiers in Psychiatry 2024《Multichannel tDCS with advanced targeting for major depressive disorder: a tele-supervised at-home pilot study》；https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2024.1427365/full

[来源] PMC 全文《Multichannel tDCS with advanced targeting for MDD》 PMC11358063；https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11358063/

[来源] BusinessWire《Neuroelectrics Announces Results of Telemedicine Pilot Depression Study with Starstim tDCS Therapy》，2024-03-07；https://www.businesswire.com/news/home/20240307614300/en/

[来源] PMC《Remotely Supervised Transcranial Direct Current Stimulation in Post-Stroke Recovery: A Scoping Review》（提及 StarStim Home Research Kit 用于卒中康复 6 例可行性研究）；https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12029044/

[来源] Frontiers in Aging Neuroscience 2021《Safety and Feasibility of Tele-Supervised Home-Based Transcranial Direct Current Stimulation for Major Depressive Disorder》；https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2021.765370/full

五、如果做中国国内注册需要做哪些研究

5.1 Enobio 需做的研究（豁免临床评价路径）

走《免于临床评价目录》（NMPA 2023 年第 33 号通告）+ 《医疗器械临床评价技术指导原则》（NMPA 2021 年第 73 号通告）的路径，Enobio 无需开展中国境内临床试验，但需要完成以下研究与文件：

| 研究/文件 | 内容 |
| --- | --- |
| ① 产品技术要求编制 | 按 GB 9706.1-2020、GB 9706.226-2021、YY 9706.102-2021 等标准编制 |
| ② 全项型式试验（注册检验） | 国家医疗器械检验所或有资质第三方完成电气安全、EMC、EEG 专用性能测试 |
| ③ 同品种比对（Substantial Equivalence） | 选 1–2 款国内已注册脑电图机作为对比器械，比对预期用途、技术特征、生物学特性 |
| ④ 差异性非临床数据 | 对比对差异点（如干电极、无线传输等）补充非临床数据支持 |
| ⑤ 软件生存周期文档（YY/T 0664） | 软件安全等级评定、需求追溯、测试报告 |
| ⑥ 网络安全测试（YY/T 1843） | 医疗器械网络安全注册技术审查指导原则要求 |
| ⑦ 生物相容性评价（GB/T 16886 系列） | 皮肤接触电极的生物相容性评价，通常引用已发表数据 |
| ⑧ 说明书 / 标签 / 上市后监测方案 | 按现行说明书规范起草 |

[来源] GB 9706.226-2021 脑电图机专用要求：https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=CE1E6A1DD42558F6E05397BE0A0A68DF

[来源] 北京市药品监督管理局脑电图机产品技术审评规范；https://yjj.beijing.gov.cn/yjj/zwgk20/tz7/676482/index.html

[来源] 西格玛医学《器械注册一起学 11：脑电图机》：https://sigma-stat.com/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=3035

5.2 Starstim 需做的研究（临床试验路径）

作为三类"经颅电刺激类"治疗产品，需要开展中国境内多中心临床试验，配套完成注册前研究：

| 研究/文件 | 内容 |
| --- | --- |
| ① 产品技术要求 + 全项检验 | GB 9706.1 + 神经/肌肉刺激器专用标准 YY 9706.210-2021 |
| ② 生物相容性（GB/T 16886） | 皮肤长期接触电极的生物相容性，需完整试验或有效引用 |
| ③ 动物实验 | 若有充分文献支持可豁免；否则补做皮肤刺激/电流耐受动物试验 |
| ④ 软件生存周期 + 网络安全 + 电子记录（YY/T 0664 / YY/T 1843） | 三类产品要求高 |
| ⑤ 电流精度与波形一致性性能验证 | tDCS/tACS 具体输出电流的准确性、稳定性、波形 |
| ⑥ 多中心 RCT 临床试验（关键） | 典型：3–5 家三甲医院；100–200 例；主要终点由适应症决定，如 HAMD-17 / MADRS 减分率（抑郁）、Fugl-Meyer（卒中康复）、发作频次（癫痫）等；随访 3–6 月 |
| ⑦ 上市前临床评价报告（CER） | 整合境外文献 + 境内临床试验数据 |
| ⑧ 说明书、风险管理、上市后监测方案 | ISO 14971 风险管理体系要求 |

[来源] YY 9706.210-2021《医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求》；https://www.ndls.org.cn/standard/detail/5623b01ad17afcd338c8c08a8b808da5

[来源] NMPA 2021 年第 73 号通告（含临床评价技术指导原则）；https://www.cirs-group.com/cn/md/gjyjjgyfbylqxlcpjjszdyzd5xjszdyzdtg%EF%BC%882021nd73h%EF%BC%89

[来源] 西格玛医学《植入式神经刺激系统介绍及临床试验设计》（含相似类别 RCT 方案要素）；https://www.sigma-stat.com/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=3410

六、国内对标产品案例：武汉依瑞德 CCY 系列 TMS

6.1 选择本案例作对标的理由

依瑞德是国内首个（也是至本报告调研时点唯一一个）拿到"精神领域三类证"的经颅刺激仪厂商，与 Starstim 拟报路径最贴近。

依瑞德从"2009 年拿到二类证"到"2025 年拿到抑郁症治疗三类证"，走完了完整的"低类别上市 → 高风险适应症再申报"路径，与 Neuroelectrics 引进后可能的分阶段策略相似。

依瑞德的适应症（抑郁症）恰好是 Starstim 已有欧美临床数据支持的适应症之一，便于对标临床方案。

6.2 依瑞德 CCY 系列 TMS 关键事实与来源

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 公司 | 武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司（Wuhan Yirui Medical Device Technology Co., Ltd.） |
| 首款产品 | 2009 年 CCY 型经颅磁刺激仪（中国首个 NMPA 注册的 TMS 产品，二类） |
| 三类证产品 | 经颅磁刺激仪（治疗抑郁症） |
| 注册证编号 | 国械注准 20253090871 |
| 三类证获批时间 | 2025 年 5 月 |
| 适应症（三类） | 抑郁症治疗 |
| CE MDR 状态 | 国内首张 TMS 欧盟 MDR CE 证书（2024 年获批） |
| 市场地位 | 在国内约 29 款 TMS 产品中，是唯一的三类证持有者，其余 28 款为二类 |

[来源] 湖南日报旗下"华声在线"《治疗抑郁症 国内首张精神领域经颅磁三类证获批》，2025-05-29；https://m.voc.com.cn/xhn/news/202505/29488037.html

[来源] 中国医院院长网《国内首张！精神领域经颅磁三类医疗器械注册证获批》；https://www.h-ceo.com/post/5315.html

[来源] innomd《国内首张！经颅磁刺激设备获批治疗抑郁症》；https://innomd.com/article/6947d2ef9490de8307a2a15461df6a9c.html

[来源] 知乎《中国首张！精神领域 TMS 三类证获批》；https://zhuanlan.zhihu.com/p/1911470527547154646

[来源] 搜狐《中国首张！精神领域 TMS 三类证获批》（含企业侧多次转载）；https://www.sohu.com/a/899847819_120987638

[来源] 知乎/依瑞德《重磅！依瑞德集团喜获中国第一张经颅磁刺激仪欧盟 MDR CE 证书》；https://zhuanlan.zhihu.com/p/2045802115528905681

[来源] 医药魔方 ByDrug《磁刺激市场竞争进入新阶段，考验的是可持续技术创新力》，含市场结构数据；https://bydrug.pharmcube.com/news/detail/1bc8aeb7f2a698524adc8828196a7bbc

6.3 依瑞德为拿到三类证所做的研究（公开可查部分）

公开新闻稿披露的研究内容如下（企业未公开完整的临床试验方案，此处为可公开检索到的关键信息汇总，建议后续通过 CDE 技术审评报告数据库进一步核实）：

| 要素 | 公开信息内容 |
| --- | --- |
| 临床试验类型 | 多中心随机对照试验（Multi-center RCT） |
| 参与机构 | 全国多家三级甲等医院（新闻稿未逐一披露医院名单） |
| 关键验证维度 | 产品有效性、安全性、不良反应发生率、设备稳定性、可用性 |
| 主要终点 | 抑郁症相关量表减分率（推测为 HAMD-17 或 MADRS，公开材料未明确披露） |
| 研究成果 | "充分验证了依瑞德经颅磁刺激仪治疗抑郁症的临床安全性及有效性" |
| 前置研究 | 2009 年二类证前的性能验证；2024 年 CE MDR 需要的临床评估资料（可复用部分数据） |
| 监管沟通 | 通过 CDE Pre-submission 与技术审评环节多轮沟通，属于精神领域三类首证案例 |

[来源] 同 6.2 各新闻稿；额外可通过 CDE 官方技术审评报告数据库检索"依瑞德"或"经颅磁刺激仪"获得完整审评意见（涉及审评意见公开时间差，可能滞后 6–12 个月发布）：https://www.cmde.org.cn/directory/web/cmde/images/1740709639133081872.pdf（示例）；数据库入口：https://www.cmde.org.cn/

[来源] NMPA 国家药品监督管理局医疗器械唯一标识数据库（可查产品 UDI 记录）；https://udi.nmpa.gov.cn/

6.4 从依瑞德案例可推导出的 Starstim 临床要求

临床方案要素：多中心（≥3 家三甲）、RCT 设计（伪刺激对照）、主流量表（HAMD-17 / MADRS）为主要终点、随访 4–12 周。

样本量：参考精神类三类证案例，通常 100–200 例总样本；具体功效计算需依据历史效应量与主要终点定义。

安全终点：不良事件率、严重不良事件（SAE）、器械故障率、皮肤耐受性。

差异化亮点：Starstim 相较依瑞德 TMS 具备"多通道 tDCS + 同步 EEG + 家用远程督导"三大差异化，可在临床方案中突出便利性与依从性数据（对应欧美 MDD 家用 Pilot 中"90% 完成率"这一亮点）。

关键沟通节点：CDE Pre-submission 阶段沟通分类界定、适应症与主要终点定义。

七、次要对标：脑电图机（Enobio 对标）

EEG 类走豁免临床路径，故没有单一"标杆案例"值得完整对标；但可参考国内已上市的二类脑电图机作为同品种比对对象。国内主要合规厂商与产品覆盖如下：

| 厂家 | 产品概览 | 类别与注册状态 |
| --- | --- | --- |
| 深圳迈瑞 | 医院场景床旁脑电监护、门诊/科研脑电系统 | 二类，已获多个"国械注准" |
| 上海诺诚（Nation） | 视频脑电、动态脑电、便携式脑电 | 二类 |
| 深圳英智科技（瀚翔脑科学子公司） | BCI + 脑电系列 | 二类，其 TMS/tDCS 系列另有独立证 |
| 西安国际医学中心（依瑞德关联/兄弟公司） | CCY 系列刺激器 + EEG 系统 | 二类脑电 + 三类刺激 |
| 进口对标（可作为比对参考） | CGX Quick-32、Compumedics、Natus Nicolet | 在中国均有已注册产品可查 |

[来源] 国家药品监督管理局数据查询平台（可用于按产品名或注册人查询具体注册证）；https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/

[来源] 药智数据医械数据库（提供便捷条件筛选）；https://db.yaozh.com/jixie

[来源] 瀚翔脑科学：https://www.infoinstruments.cn/tmsvs-tdcs/（含 tDCS/TMS 描述）

八、可点击来源清单（按主题分组）

A. Enobio 欧美注册与研究

• FDA 510(k) K162681 官方 PDF：https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf16/K162681.pdf

• FDA Innolitics 510(k) 数据库：https://fda.innolitics.com/submissions/NE/subpart-b%E2%80%94neurological-diagnostic-devices/GWQ/K143440

• FDA Report 公司档案页：https://fda.report/Company/Neuroelectrics-Barcelona-S-L-U

• Neuroelectrics Enobio 产品页：https://www.neuroelectrics.com/products/research/enobio

• Neuroelectrics 官方博客 (MDR)：https://www.neuroelectrics.com/blog/eu-regulatory-framework-for-medical-devices-an-introduction-to-mdr

• Enobio 用户手册：https://manualzz.com/doc/7275717/enobio-user-manual-neuroelectrics

• Enobio 独立研究文献 Wiki：https://www.neuroelectrics.com/wiki/index.php/Collection_of_publications_of_independent_research_studies_and_mentions_about_Enobio

• PLOS Biology 使用 Enobio 32 的研究：https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371%2Fjournal.pbio.3002193

• Epilepsy Foundation Enobio 条目：https://www.epilepsy.com/tools-resources/device-wiki/enobio

B. Starstim 欧美注册与临床试验

• BusinessWire FDA Breakthrough Device 2021：https://www.businesswire.com/news/home/20210630005708/en/

• MassDevice IDE 报道：https://www.massdevice.com/neuroelectrics-touts-fda-ide-starstim-epilepsy-treatment-study-data/

• NeurologyLive Breakthrough 报道：https://www.neurologylive.com/view/new-tes-system-breakthrough-designation-refractory-focal-epilepsy

• Neuroelectrics COVID 家用 MDD：https://www.neuroelectrics.com/blog/fda-greenlights-neuroelectrics-to-help-patients-with-major-depression-at-home-amidst-covid-19-restri

• Boston Children's NCT02866240：https://www.childrenshospital.org/clinical-trials/nct02866240

• PubMed Kaye et al. 2023 (JCNP 40(1):53-62)：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34010226/

• Frontiers in Psychiatry 2024 MDD Pilot：https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2024.1427365/full

• PMC 全文 MDD Pilot：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11358063/

• BusinessWire MDD 结果 2024-03-07：https://www.businesswire.com/news/home/20240307614300/en/

• PMC 卒中康复 tDCS Scoping Review：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12029044/

• Frontiers in Aging Neuroscience 2021 家用 MDD 可行性研究：https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2021.765370/full

• Neuroelectrics Starstim 产品页：https://www.neuroelectrics.com/products/research/starstim

C. 公司与创始人背景

• Wikipedia - Neuroelectrics：https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroelectrics

• Wikipedia - Ana Maiques：https://en.wikipedia.org/wiki/Ana_Maiques

• Crunchbase - Neuroelectrics：https://www.crunchbase.com/organization/neuroelectrics

• Neuroelectrics Team：https://www.neuroelectrics.com/about-us/team

D. 中国 NMPA 法规与目录

• NMPA 2023 年第 33 号通告（免于临床评价目录）上海药监转发：https://yjj.sh.gov.cn/qtgzwj/20230725/76df258cba2e4248b2ebb0db7d2061f0.html

• CIO 合规查查 2023 年第 33 号通告全文：https://www.ciopharma.com/supervise/31081

• 健康界解读 2023 年第 33 号通告：https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20230727/content-1584353.html

• NMPA 2021 年第 73 号通告（临床评价指导原则）CIRS 解读：https://www.cirs-group.com/cn/md/gjyjjgyfbylqxlcpjjszdyzd5xjszdyzdtg%EF%BC%882021nd73h%EF%BC%89

• NMPA 2023 年第 101 号（分类目录调整）：https://www.nmpa.gov.cn/directory/web/nmpa////ylqx/ylqxggtg/20230817153633135.html

• NMPA 医疗器械分类目录官方入口：https://www.nmpa.gov.cn/wwwroot/gyx02302/flml.htm

• CIRS Group 三类注册收费标准 2024：https://www.cirs-group.com/cn/md/zhong-guo-yi-liao-qi-xie-zhu-ce-shou-fei-biao-zhun-2024-nian-5-yue

• ReguVerse 注册收费实施细则：https://reguverse.com/documentation/nmpa-regulations-index/pre-market-submission/fees/registration-fees/

• 国家药监局政务服务门户 - 国产三类医疗器械首次注册任务：https://zwfw.nmpa.gov.cn/web/taskview/11100000MB0341032Y100017214300101

• CDE 医疗器械技术审评中心：https://www.cmde.org.cn/

• NMPA 医疗器械 UDI 数据库：https://udi.nmpa.gov.cn/

• NMPA 数据查询：https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/

E. 中国脑电图机相关标准与审评规范

• GB 9706.226-2021 脑电图机专用要求 - 国家标准馆：https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=CE1E6A1DD42558F6E05397BE0A0A68DF

• 北京市药监局脑电图机产品技术审评规范：https://yjj.beijing.gov.cn/yjj/zwgk20/tz7/676482/index.html

• 西格玛医学脑电图机注册专题：https://sigma-stat.com/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=3035

• YY 9706.210-2021 神经和肌肉刺激器专用要求：https://www.ndls.org.cn/standard/detail/5623b01ad17afcd338c8c08a8b808da5

F. 依瑞德对标案例

• 华声在线 2025-05-29 首证报道：https://m.voc.com.cn/xhn/news/202505/29488037.html

• 中国医院院长网：https://www.h-ceo.com/post/5315.html

• innomd 报道：https://innomd.com/article/6947d2ef9490de8307a2a15461df6a9c.html

• 腾讯新闻《首证破冰》：https://news.qq.com/rain/a/20250605A08UDI00

• 知乎《中国首张 TMS 三类证》：https://zhuanlan.zhihu.com/p/1911470527547154646

• 搜狐转载：https://www.sohu.com/a/899847819_120987638

• 依瑞德欧盟 MDR CE 证书：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2045802115528905681

• ByDrug 磁刺激市场分析：https://bydrug.pharmcube.com/news/detail/1bc8aeb7f2a698524adc8828196a7bbc

G. 相关 CRO / 咨询与费用测算参考

• 思途 CRO 中美欧法规差异分析：https://www.situcro.com/news/7767.html

• 思途 CRO 二三类注册收费标准：https://www.situcro.com/news/4116.html

• 思途 CRO 二类注册费用：https://www.situcro.com/news/6542.html

• 奥咨达 NMPA 分类概览：http://www.osmundacn.com/news/newsinfo/id/1484.html

• Emergo by UL China 注册：https://www.emergobyul.com/services/china-medical-device-registration-and-approval

—— 补充报告完 · 共 8 个章节 / >70 处可核查来源 ——

免责声明

本报告所引用的公开新闻稿、企业博客等一手/二手来源，可能存在时间滞后或主观表述；涉及 NMPA、CDE 官方文件的部分为可复核的一手来源。所有临床费用、临床方案要素为业内经验测算，建议决策前以 CRO 正式报价、CDE Pre-submission 会议纪要为准。本报告不构成法律、税务或专业注册意见。